# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

# Кафедра ИС

# ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №8

# по дисциплине «Метрология»

# ТЕМА: «Измерение параметров электрических цепей»

| Студент гр. 4371 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент гр. 4371 |  |  |
| Преподаватель |  |  |

# Санкт-Петербург

# 2026

Цель работы: изучение средств и методов измерения параметров электрических цепей; оценка результатов и погрешностей измерений.

Задание

- Ознакомиться со средствами измерений параметров электрических цепей в лабораторной работе и соответствующими инструкциями пользователей. Получить у преподавателя конкретное задание по используемым средствам измерений и объектам измерений.

- Измерить и оценить погрешности результатов измерений сопротивления резисторов, встроенных в лабораторный модуль, следующими приборами:

- измерителем импеданса («измерителем иммитанса»),

- универсальным электронным вольтметром в режиме измерения сопротивления,

- универсальным цифровым вольтметром в режиме измерения сопротивления,

- комбинированным магнитоэлектрическим измерительным прибором (тестером) в режиме измерения сопротивления (режиме омметра). Погрешности результатов измерений оценить непосредственно при выполнении работы по имеющимся в лаборатории метрологическим характеристикам используемых средств измерений. Провести сравнительный анализ полученных результатов.

- Измерить емкость C и тангенс угла потерь tg δ конденсатора, индуктивность L и добротность Q катушки измерителем импеданса по параллельной и последовательной схемам замещения; оценить погрешности результатов измерений.

Спецификация применяемых средств измерений

| Средство измерений | Измеряемая величина, диапазон | Пределы допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- |
| Измеритель иммитанса Е7-21 (f = 0,1; 1 кГц) | R, диапазон 1 (1,000–20,00 МОм) | δR = ±[1 + 0,2(R/Rн − 1)] % |
|  | R, диапазоны 2–4 (1,000–1000 кОм) | δR = ±[0,15 + 0,01(R/Rн − 1)] % |
|  | R, диапазоны 5–7 (1,000–1000 Ом) | δR = ±[0,15 + 0,01(Rк/R − 1)] % |
|  | R, диапазон 8 (1–1000 мОм) | δR = ±[1 + 0,2(Rк/R − 1)] % |
|  | C, 1 кГц, диапазоны 2–4 (160 пФ – 160 нФ) | δC = ±[0,15+0,01(Cк/C−1)]·√(1+D2) % |
|  | tg δ (D), 1 кГц, диапазоны 2–4 | ΔD = ±[2,5(1+D2)+(Cк/C)(1+D)]·10−3 |
|  | L, 1 кГц, диапазоны 5–6 (1,6–160 мГн) | δL = ±[0,15+0,01(Lк/L−1)]·√(1+D2) % |
|  | Q | при Q < 0,5 не нормируется |
| Цифровой вольтметр GDM-8135 | R, пределы 200 Ом – 2000 кОм | ΔR = ±(0,002·Rизм + 1 ед. мл. разряда) |
|  | R, предел 20 МОм | ΔR = ±(0,005·Rизм + 1 ед. мл. разряда) |
| Вольтметр универсальный В7-26 | R, 10 Ом – 1000 МОм | ±2,5 % от длины шкалы |

Rн, Rк, Cк, Lк – начальное и конечное значения установленного диапазона Е7-21; D = tg δ = 1/Q; Rизм – показание прибора; вес единицы младшего разряда GDM-8135 равен верхнему пределу измерения, деленному на 2000. Пределы погрешности Е7-21 по C, D, L и Q приведены по табл. 5, 6 описания типа средства измерений.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Объектами измерений являются резистор R3, конденсатор C3 и катушка индуктивности L3, встроенные в лабораторный модуль (объекты измерений указываются преподавателем). Для измерений используются следующие средства:

- измеритель иммитанса Е7-21 – объект подключается к присоединительному устройству УП-2 зажимами типа «крокодил»; перед измерениями выполняется калибровка нуля холостого хода (кнопка «ХХ», показание Gp при разомкнутых зажимах в пределах ±2 нСм) и короткого замыкания (кнопка «КЗ», показание Rs при замкнутых зажимах в пределах ±2 мОм); основной режим: автоматический выбор диапазона, уровень сигнала 1 В, частота 1 кГц, усреднение выключено; схема замещения выбирается автоматически: на диапазонах 1–4 – параллельная, на диапазонах 5–8 – последовательная;

- универсальный цифровой вольтметр GDM-8135 — режим измерения сопротивления (кнопка KΩ), объект подключается к гнездам COM и V-Ω; индикатор четырехразрядный, максимальное показание 1999;

- универсальный вольтметр В7-26 – переключатель рода работ в положении rx; после прогрева (15 мин) выполняется установка «0» (зажимы rx замкнуты, ручка «УСТ. 0») и «∞» (зажимы разомкнуты, ручка «УСТ. ∞»); поддиапазон выбирается так, чтобы показания находились в пределах 20–80 % длины шкалы; Rпр равно отсчету по шкале омметра, умноженному на множитель поддиапазона.

Обработка результатов измерений

1. Обработка результатов измерения сопротивления резистора R3:

| Измерение сопротивления резистора R3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средство измерений | Предел (диапазон) | Rпр, кОм | ΔR, кОм | Rx, кОм |
| Измеритель иммитанса | диапазон 4 | 8,114 | 0,018 | 8,114 ± 0,018 |
| Цифровой вольтметр | 20 кОм | 8,11 | 0,03 | 8,11 ± 0,03 |
| Вольтметр | ×104 | 8,0 | 0,4 | 8,0 ± 0,4 |

Результат измерения представим в виде: Rx=Rпр±ΔR, где ΔR –абсолютная погрешность измерения сопротивления, которую находят по метрологическим характеристикам средства измерений.

а) Измеритель иммитанса:

Показание Rпр=8,114 кОм получено на диапазоне 4 (1,000-10,00 кОм), поэтому Rн=1 кОм. Относительную погрешность находим по табл. 1 руководства по эксплуатации (высокий уровень сигнала, без усреднения):

δR=±0,15+0,01·RпрRн-1

δR=±0,15+0,01·8,1141-1=±0,221 %

ΔR=δR·Rпр100=0,221·8,114100=0,0179 [кОм]

Таким образом:

Rx=8,114±0,018 [кОм]

б) Цифровой вольтметр:

Показание Rпр=8,11 кОм получено на пределе Rк=20 кОм. Вес единицы младшего разряда:

q=Rк2000=202000=0,01 [кОм]

Абсолютная погрешность измерения:

ΔR=±0,002·Rпр+q=±0,002·8,11+0,01=±0,0262 [кОм]

δR=ΔRRпр·100=0,02628,11·100=0,32 %

Погрешность округляем до сотых долей кОм, так как на пределе 20 кОм прибор показывает сотые.

Таким образом:

Rx=8,11±0,03 [кОм]

в) Универсальный вольтметр:

Показание Rпр=0,8·104 Ом=8,0 кОм (множитель поддиапазона ×104). Абсолютную погрешность оцениваем по приближенной формуле руководства по эксплуатации, справедливой для показаний в пределах 20–80 % длины шкалы:

ΔR≈Rпр·LшкLx·кл.точн.100

где Lшк=50 дел. – длина равномерной шкалы прибора; Lx=23 дел. – длина участка этой же шкалы от нулевой отметки до положения указателя при измерении (46 % длины шкалы, то есть в пределах рабочей зоны); кл.точн. = 2,5 – класс точности прибора в режиме омметра.

ΔR≈8,0·5023·2,5100=0,43 [кОм]

δR=ΔRRпр·100=0,438,0·100=5,4 %

Погрешность округляем до одной значащей цифры.

Таким образом:

Rx=8,0±0,4 [кОм]

2. Обработка результатов измерения емкости и тангенса угла потерь конденсатора C3:

| Измерение параметров конденсатора C3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема замещения | Диапазон | C, нФ | tg δ | ΔC, нФ | Δtg δ |
| параллельная | 4 | 47,97 | 0,040 | 0,08 | 0,006 |

Измерения проводились измерителем иммитанса Е7-21 по параллельной схеме замещения на частоте f = 1 кГц, диапазон выбирался автоматически. Значение C = 47,97 нФ соответствует диапазону 4 ((16–160) нФ), поэтому Cк = 160 нФ. Пределы допускаемой основной погрешности определяем по табл. 5 описания типа Е7-21: для емкости – относительная погрешность δC, для тангенса угла потерь (D = tg δ) – абсолютная погрешность ΔD:

δC=±0,15+0,01·CкC-1·1+D2

δC=±0,15+0,01·16047,97-1·1+0,0402=±0,173 %

ΔC=δC·C100=0,173·47,97100=0,083 [нФ]

ΔD=±2,5·1+D2+CкC·1+D·10-3

ΔD=±2,5·1+0,0402+16047,97·1+0,040·10-3=±5,97·10-3≈±0,006

Погрешность по D нормируется: D = 0,040 ≤ 2, а модуль импеданса конденсатора 1/(2πfC) ≈ 3,3 кОм находится в пределах от 0,09 до 1,1 от предельного значения сопротивления диапазона 4 (10 кОм).

Таким образом:

Cp=47,97±0,08 [нФ]

tgδ=0,040±0,006

3. Обработка результатов измерения индуктивности и добротности катушки L3:

| Измерение параметров катушки L3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема замещения | Диапазон | L, мГн | Q | ΔL, мГн | ΔQ |
| последовательная | 5 | 14,39 | 0,273 | 0,14 | – |

Измерения проводились измерителем иммитанса Е7-21 по последовательной схеме замещения на частоте f = 1 кГц, диапазон выбирался автоматически. Добротность катушки мала (Q < 1), поэтому модуль ее импеданса определяется в основном активным сопротивлением:

Z=ωL·1+1Q2=2π·1000·14,39·10-3·1+10,2732≈343 [Ом]

Поэтому прибор работает на диапазоне 5 ((100–1000) Ом; по индуктивности – (16–160) мГн, Lк = 160 мГн). На диапазонах 5–8 прибор автоматически выбирает последовательную схему замещения, что совпадает с показанием «S» на дисплее. Предел допускаемой основной относительной погрешности по L определяем по табл. 6 описания типа Е7-21:

δL=±0,15+0,01·LкL-1·1+D2,     D=1Q=10,273=3,66

δL=±0,15+0,01·16014,39-1·1+3,662=±0,95 %

ΔL=δL·L100=0,95·14,39100=0,137 [мГн]

Погрешность по добротности не нормируется, так как Q = 0,273 < 0,5 (примечание 2 к табл. 6 описания типа).

Таким образом:

Ls=14,39±0,14 [мГн]

Q = 0,273 (погрешность не нормируется)

Вывод